ZLJD100型回路电阻测试仪

操作手册

扬州志力电气科技有限公司

- 简介

ZLJD100型回路电阻测试仪是公司根据IEC标准及中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4- 2004有关规定，发挥自身技术优势，精心研制的高精度、数字化开关检测仪器。该仪器采用高频大功率恒流开关电源技术，可测得微欧姆级接触电阻。广泛适用于各种开关及电器的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量，仪器测量数据准确，性能稳定，满足电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。输出电流和测量电阻同时输出在65K真彩色液晶上，测量结果即可电压输出也可U盘存储，掉电存储可满足随时数据查询。

- 性能特点

1、测试电流大，完全符合有关测试接触电阻的国家标准要求。

2、输出电压高，测量量程宽。

3、测试电流来自高精度的大电流恒流电源，无需人工调节，测试迅速准确。

4、采用四端子接线法，有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。

5、320X240点阵的超小像素点的65K真彩色液晶，

6、仪器自带万年历时钟和掉电存储，可存储测试数据，随时查阅

7、仪器配备微型打印机、RS232和USB接口，可和计算机通讯以及U盘存储

8、智能化功率管理技术，仪器总是工作在最小功率状态，有效节约能源。

- 技术指标

测试电流：50A 100A

量程：0～100mΩ（50A） 0～50mΩ（100A）

分辨率：最小0.1µΩ

精度：0.5%±0.2μΩ

功率:1000W

工作方式:连续测量

工作电源:AC220V±10%  50HZ

使用温度:0～40℃

相对湿度:小于等于90%  无结露

外形尺寸：355*275*147

重量：9.5KG

- 仪器操作功能介绍

图 一

  - 电源开关： “I”按下仪器开始供电，“O”按下关断仪器电源

  - AC220V ：  仪器供电源输入端，本仪器采用交流220V供电

  - I+、 I-   ：  为电流输出端子，通过专用测试线为试品提供100A恒定电流

  - V+、V-  ：   为试品电压信号的输入端子

  - 液   晶 ：   采用320X240真彩色液晶，强光下字体也可清晰观察，显示操

作设置，测试结果，接触电阻值和输出电流值

6、RS232：      串口输出端

7、复 位 键 ：   整机初始化，仪器处在准备状态

8、选 择 键 ：   按下此键，选择仪器各项设置，测量结束可打印数据

9、循 环 键 ：   主菜单循环选择键或U盘存储

9、确 认 键 ：   按下确认键仪器开始启动电流进行测试

10、     ：  仪器接地端。

11、 USB   ：   U盘接口

12、打 印 机：   热敏打印机，打印测量结果

五、菜单操作

开机菜单显示如下：

按循环键光标可在参数设置、数据查询、时钟修改、测量时间、选择电流之间循环移动，光标在参数设置、数据查询、时钟修改时按选择键可进入选中菜单的下一级菜单，光标在测量时间项按选择键时间可在脉冲、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、连续之间循环移动，任何时候按启动键可进入测量状态，

- 测量方法

注意：测试钳的全部连接面应与试品可靠接触，若发现接触面有氧化现象，应首先去除接触面的氧化层。

1、接线方法：如图二所示，将专用测试线按照颜色红对红，黑对黑，粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧，细的电源线插入到V+、V-的插座内，两把夹钳夹住被测试品的两端。

2、测量：接图二完成接线后，打开电源开关，选择好测试时间进行测试，仪器会自动完成充电、稳流和电阻测量。

3、操作步骤：

1） 按要求完成仪器端和被测量试品端的接线

2） 接通AC220V交流电源，打开电源开关，屏幕如前面讲到的开机界面，通过选择键选择适合的测量时间后，按下启动键柯进入测量过程

3） 当选择好测量时间时，按下启动键仪器启动电流，屏幕显示“正在充电”同时显示仪器输出电流，电流输出达到预定值且稳定后，屏幕显示“正在测试”，几秒钟后显示被测阻值及电流值

4） 测试过程中如果想保存测试值，按下选择键约2秒开始打印当前数据，测量时间到达后仪器停止测量，屏幕不再闪动，并显示提示仪器如何打印和U盘存储

5） 测试过程中按下复位键或测试结束，仪器输出电流均变为零，测量结束后，应先关闭电源，然后拆除引线，准备下一个试验项目。

- 安全措施

1、操作者应具备一般电器设备或仪器的使用常识。

2、测试结束后，按复位键，关掉电源开关。注意：严禁带电拆装各测试电缆。

3、仪器出现不正常现象，首先按复位键，使仪器复位。

4、对仪器进行维修必须由专业人员进行，不得自行处理。

5、本仪器为测量回路电阻使用，不允许测量感性回路。

- 仪器成套性

| 100A回路仪主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 100A型测试线 | 一套 |
| 三芯电源线 | 一条 |
| 保 险 管 | 两支 |
| 操作 手册 装箱单 合格证 打印纸 地线 数据线 | 一本 一个 一个 一卷 一条 一条 |

- 售后服务

仪器自购买之日起壹年内属产品质量问题免费包修包换，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障，请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

# Text boxes

参数设置

数据查询

时钟修改

测量时间   脉冲

选择电流   100A

06月08日12时35分