- XF30Q-2型钳形表校准仪技术参数

- U 用途、特点

XF30Q-2型钳形表校准仪是智能化交、直流标准电压、电流校准仪。（其中交流输出为真有效值显示）。三窗口同时显示输出实际值、百分比和被检表满度值。可设置被检表满度值，并可根据被检表的刻度选择相应的步进量。幅值调节可选择键盘（按键）控制或电位器控制。具有数字显示、误差直读、量程宽、分档细、精度高、稳定性好、使用方便等特点。 适用于检定，校验各种1级以下交直流钳形表、四位半数字三用表、各种0.5级指针式交、直流电压、电流表；亦可作为高稳定度测试电源使用，配合高等级标准表，校对0.1级电流、电压表。

- u主要功能

- L 5½位LED数字显示输出量，按实际值和百分比两种方式同时显示。

- L 采用键盘控制输出量的增减。键盘控制量分为100%/N、 10%/N、1%/N、0.1%/N（N为4、5、6、10、15）。

- l外控调节器可以离机控制输出量的增减，调节器上有键盘和电位器两种配置，任意转换。

- l交、直流电压输出范围为0～750V。

- l交、直流电流输出范围为0～10A。

- l供选择的交流频率为四种：50Hz、60Hz、400Hz。

- l输出超载能自动保护，手动复位。

- l钳形表测量：配用本厂标准线圈，可测量0～2000A电流，误差±0.3%。

- u技术性能

- l稳定性：  AC < 满量程的0.02% / 3分钟；DC < 满量程的0.01% / 3分钟

- l交流失真度：	< 0.5%

- l直流纹波系数：< 0.1%（额定输出时）

- l输出频率准确度：50Hz、60Hz、400Hz < 1%

- l输出电压、电流以及中值电阻的范围及准确度（23℃±5℃ ，输出值大于10%量程）

| 输出项目 | 输出范围 | 额定输出 | 最da输出 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交直流 电压 | 0-200mV | 20mA | 100mA | 基本误差： DC：±（0.03%读数 +0.02%量程） AC：±（0.05%读数 +0.03%量程） 电压附加误差：±0.02mV ACI：≤1mA不考核精度 |
|  | 0-1V-2V | 50mA | 100mA |  |
|  | 0-5V-10V-20V | 100mA | 200mA |  |
|  | 0-50V-100V-200V | 50mA | 100mA |  |
|  | 0-500V-750V | DC20mA AC40mA | DC40mA AC60mA |  |
| 交直流 电流 | 0-10A |  | DC4V AC10V |  |
| 中值电阻 | 0Ω-10MΩ | 0.25W |  | ±0.2%+20mΩ |
| 注：工作环境温度超过23℃±2℃，每变化10℃，附加误差小于该量程 基本误差 |  |  |  |  |

- l电源功耗： 交流电源电压220V±10%，频率50Hz±1Hz；

- l工作环境： 工作环境的温度5℃～35℃，相对湿度<80%

- l工作时间： 连续

- l外形尺寸：180×480×480mm

- l重量：约 22kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!