YJ108B型数字电位差计产品技术特点

YJ108B型数字电位差计是传统直流电位差计的更新换代产品，它采用先进的数字化、智能化技术同传统工艺相结合，在使用功能上wuan全覆盖原电位差计UJ33a、UJ33a-1等产品，可对热电偶和传感器、变送器等一次仪表输出的毫伏信号进行精密检测，也可作为标准毫伏信号源直接校验多种变送器及仪表。

- u产品特点

- l数字直读发生（输出）和测量（输入）电压值；

- l输出标准电压信号可带负载，直接校验各种低阻抗仪表；

- l采用四端钮方式，消除小信号输出时测量导线误差

- l可发生对应多种热电偶分度号常用温度范围的毫伏值，温度直读显示；

- l内附精密基准源，去除标准电池，避免环境污染，同时省却反复对标准要求，方便用户操作；

- l带RS232标准接口，可与计算机通讯；

- l外形尺寸：88×215×285mm

- u技术指标

| 型号 | 测量、输出量程范围 | 本误差允许极限 | 分辨力 | Zui大输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YJ108B/1 | 0-1999.9mV | ±（0.05%Ux+200μV） | 100μV | 2mA |
|  | 0-199.99mV | ±（0.05%Ux+20μV） | 10μV | 2mA |
|  | 0-74.999mV | ±（0.05%Ux+5μV） | 1μV | 2mA |
|  | 0-19.999mV | ±（0.05%Ux+2μV） | 1μV | 2mA |

| 型号 | 测量、输出量程范围 | 本误差允许极限 | 分辨力 | Zui大输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YJ108B/2 | 0-1999.9mV | ±（0.05%Ux+200μV） | 100μV | 2mA |
|  | 0-199.99mV | ±（0.05%Ux+20μV） | 10μV | 2mA |
|  | -10-74.999mV | ±（0.05%Ux+5μV） | 1μV | 2mA |
|  | -1-19.999mV | ±（0.05%Ux+2μV） | 1μV | 2mA |
|  | -200.0-+1300.0℃ (K) | ±（0.1%Tx+0.2℃） | 0.1℃ |  |
|  | -200.0-+900.0℃ (E） | ±（0.1%Tx+0.2℃） | 0.1℃ |  |
|  | -200.0-+1048.0℃ (J） | ±（0.1%Tx+0.2℃） | 0.1℃ |  |
|  | -50.0-+1768.0℃ (S） | ±（0.1%Tx+1℃） | 0.5℃ |  |
|  | -200.0-+380.0℃ (T） | ±（0.1%Tx+0.2℃） | 0.1℃ |  |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!