SQJ44-5A型数字式直流电桥产品技术特点

一、概述
SQJ44-5A型数字式直流电桥是QJ44直流双臂电桥的数字化产品，供各种小电阻（例如导线电阻、焊缝电阻、继电器接触器的接触电阻等）的精密测量，也可用来测量工矿企业的配电变压器及中小型电机绕组的直流电阻。本产品采用大规模集成电路和4 1/2位液晶显示器，便携式结构设计，具有读数直观、清晰，测量速度快，体积小，便于携带等特点，较SQJ44有较大改进的是：内附标准电阻不论任何场合，均可方便地对产品进行校验，以确认测量结果的可靠性。
二、主要技术指标
1、技术参数:

| 量 程 | 测 量 范 围 | 分辨力 | 基准误差极限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2mΩ | 0.1μΩ～1.9999 mΩ | 0.1μΩ | ±(0.5%读数+0.2%满度) |
| 20mΩ | 1μΩ～19.999 mΩ | 1μΩ | ±(0.2%读数+0.05%满度) |
| 200mΩ | 10μΩ～199.99 mΩ | 10μΩ | ±(0.1%读数+0.02%满度) |
| 2Ω | 100μΩ～1.9999Ω | 100μΩ | ±(0.1%读数+0.02%满度) |
| 20Ω | 1 mΩ～19.999Ω | 1 mΩ | ±(0.1%读数+0.02%满度) |
| 200Ω | 10 mΩ～199.99Ω | 10 mΩ | ±(0.05%读数+0.02%满度) |

2、量程设置:

| 型 号 | 测试电流 | 量程设置 |
| --- | --- | --- |
| SQJ44-3A | 3A | 20 mΩ/200 mΩ/2Ω/20Ω/200Ω |
| SQJ44-5A | 5A | 2mΩ/20mΩ/200mΩ/2Ω/20Ω |
| SQJ44-10A | 10A |  |

3、环境条件：温度5～35℃，相对湿度25%～75%
4、供电电源：市电AC220V，50Hz
5、外形尺寸：240（深）×320（宽）×160（高）mm
6、重量：约4kg
三、工作原理

由高精度电流源产生一稳定的直流电流流经被测试品在试品两端产生的直流电压经处理后送至4 1/2 A/D转换器变成相对应数字量，该数字量再经过译码器转变成七段码，驱动液晶显示器显示相应的电阻值。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！