UJ31低电势直流电位差计性能特点

一、用途
1、能方便地以补偿法原理测量直流电压（电动势），如果配备标准电阻、过渡电阻也能对直流电阻、电流进行测量。
2、仪器能输出标准电压，供各种毫伏表、电子电位差计进行刻度校正。
3、配合各种测量温度的热电偶，能快速而准确地测量温度，是热工测量上常备的测量工具。
二、主要技术指标
1 、 仪器使用条件；
a、温度参考值；20±2℃
b、温度标称使用范围；5~35℃
c、湿度参考值；40％~60％
d、湿度标称使用范围；25％～80％
2 、 各主要指标见表1：
3 、 外壳对线路绝缘电阻RJ>100MΩ/500V。
4、 外壳对线路能承受频率为50HZ，正弦波交流电压500V，历时一分钟作用而不击穿。
5、  仪器工作电压1.5V（内附五节1.5V 1号干电池并联供电）。
6、外形尺寸；320mm×260mm×160mm
7、  重量；<4.5kg

| 量程 因数 | 有效量程 | 分辨率 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ×10 | 0~211.0mV | 10μV | ≤±(0.05%UX+5μV) |
| ×1 | 0~21.10mV | 1μV | ≤±(0.05%UX+0.5μV) |

- 将“标准－未知”扳键开关扳向“未知”，调节3个测量盘，使检流计指零。未知电压（或电动势）值为测量示值乘以倍率。
9、作讯号输出时，按上述2、4、5、6、7条步骤对好“标准”后，将“测量－输出”开关置于“输出”，“标准－未知”开关扳向“未知”，在“未知”端可输出标准电动势（不能输出电流）。输出的电动势值为读书盘示值乘以倍率。
10、在测量过程中若变换倍率，则需要按第七条步骤重新“对标准”。
11、测量进行过程中，随着电池消耗，工作电流将有变化，所以连续使用较长时间，应经常校对“标准”，使测量准确。

- 尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！