SUJ33型数字式直流电位差计性能特征

- 概述
SUJ33型数字式直流电位差计是传统直流电位差计的换代产品，它能准确测量直流电压、电流，也能输出准确的直流电压、电流。本产品采用大规模集成电路和41/2液晶显示器，便携式结构，电池供电，操作简便。广泛地用于工业现场，对各种电动单元组合仪表等进行校准。

二、主要技术指标
l、量限及测量范围：
  测量分为五个量程：20mV、200mV、2V、20V、20mA。
  测量范围分别为：0～±20mV、0～±200mV、0～±2V、0～±20V、0～±20mA。
2、输出范围及负载能力：
输出分为五档，与测zui的五个量程共用。输出范围分别为：0～±20mV、0～±200mV、0～±2V、-3～ +20V ，输出电流zui大为10mA。0～20mA电流输出时，输出电压zui大为15V。0～-20mA电流输出时，输出电压zui大为- 1V。
3、各量程的基本误差及分辨力：

| 量 程 | 基 本 误 差 | 分 辨 率 |
| --- | --- | --- |
| 0~20mV | ±（0.06%读数+0.04%满度） | 1μV |
| 0~200mV | ±（0.06%读数+0.04%满度） | 10μV |
| 0~2V | ±（0.03%读数+0.04%满度） | 100μV |
| 0~20V | ±（0.06%读数+0.04%满度） | 1mV |
| 0~20mA | ±（0.06%读数+0.04%满度） | 1μA |

4、41/2位液晶显示数字，一位指示量纲，字高18mm，zui大显示能力为19999，小数点随量程改换。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！