SZ13-三通道变压器直流电阻测试仪性能特点

SH13三通道变压器直流电阻测试仪是用于大容量变压器绕组直流电阻三相同时测量的仪器。该仪器可对变压器绕组三相同时测试，对有载调压变压器可直接调节分接，不需要放电，测试时间仅为传统方法的三分之一，解决了电力变压器直流电阻测试耗时长的难题。仪器可根据变压器绕组电阻的不同自动调节测试电流，使仪器在最佳状态下测试，无需手动切换电流档位，使用非常简单。仪器采用大屏幕液晶显示，中文菜单提示，配有高速打印机，且具有数据存储功能，方便数据的读取和记录，测试数据稳定，重复性好，抗干扰能力强，充放电速度快，是现场测试变压器直流电阻选择。

本仪器采用了先进的电源技术和巧妙的充电方法，解决了仪器因三相磁路的互相干扰而测量不准确的问题，取代了三台单回路测试仪的简单拼接，使充电速度更快、测试数据更稳定，是变压器直流电阻测试最新一代的产品。

主要技术指标及使用条件：

输出电流： 三相测试 　　单相测试 　三相不平衡率　　　　　　0～10A 　　　0～20A　　 ≤10%

工作湿度：0～80%

测量范围：0.1mΩ～２０Ω

工作电源：AC220V±10%，50Hz±5 Hz

分 辨 率：1μΩ

存储数据：80组

测试精度：0.2级

概述：变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，我公司利用自身技术优势研制了变压器直流电阻测试仪。该仪器是集助磁法测试、三相测试（Yn，Y，△）和消磁功能于一体的新一代快速测试仪，是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备。屏幕采用大屏幕高分辨率液晶显示屏，方便现场使用，具有中文菜单提示功能，操作简便直观，一次接线完成所有直阻测试项目，测试速度快，准确度高，量程宽。

2 性能特点

2.1  对于星型接法且具有中性点引出线的绕组测试，仪器可以采取三相同时测量的方式测试A0、B0、C0相的电阻，节省测试时间。且先测试A0相的数据，再三相同时测试，解决了三相同时测试时中性点引出线电阻不能测试的问题，使测试数据更接近单相测试值。

2.2  对于Y型和△型的绕组测试，仪器可进行三相自动测试，并折算出三相不平衡率。

2.3  仪器具有助磁法测试和消磁功能，满足现场试验多种需求。

2.4  仪器具有反电动势保护、断线保护、断电保护等多种保护功能。

2.5  仪器测量范围宽，最高可达200Ω，精度高。

2.6  不掉电时钟和日期显示；数据存储方式分为本机存储和优盘存储，其中本机存储可存储测试数据200条；优盘存储数据格式为Word格式，可直接在电脑上编辑打印。

2.7  热敏打印机打印功能，快速、无声。

2.8  体积小、重量轻，方便携带使用。

3技术指标

3.1量程：

单相：  20 A      0.500mΩ～1.000Ω     10A        1.000mΩ～2.000Ω

5  A      10.00mΩ～4.000Ω     1 A        100.0mΩ～20.00Ω

0.1A      1.000 Ω～200.0Ω

三相：  10A + 10A 1.000mΩ～0.800Ω     5 A + 5 A  10.00mΩ～1.600Ω

1 A + 1 A 100.0mΩ～8.000Ω     0.1A+0.1A  1.000 Ω～80.00Ω

3.2准确度：±(读数×0.2%+2字)

3.3 分辨率：0.1uΩ

3.4 工作电源：AC220V±10%, 50/60Hz

3.5 使用温度：-10℃～50℃

3.6相对湿度：＜90%，不结露

3.7仪器体积：410×290×220mm

3.8仪器重量：9Kg（不包括测试线）

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！