- SZW型智能微水仪产品规格特点及操作使用

- 技术特点

- 便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。

- 测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到湿度值。

- 快速省气：测定时耗气仅2L（101.2kPa）左右。

- 自锁接头：采用自锁接头，安全可靠，无漏气。

- 数据存储：采用大容量设计，最多可存储50组测试数据。

- 显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。

- 内置电源：内置4Ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时。

- 技术参数

- 露点	测量范围	－60 ℃～+20 ℃

- 测量精度	±2℃

- 测量时间

- （＋20℃）	<3分钟。

- 环境温度	  －40℃～＋60℃

- 环境湿度	  0～90％ RH

- 电源	  AC 220V

- 内置充电电池

- 电池性能	  充电时间20个小时以上，可使用10小时

- 重量	3公斤

- 尺寸	250×100×300mm3

- 工作温度	－40℃～＋80℃

- 测量方法

- 3.1、连接SF6设备

- 将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；

- 再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口；

- 将排气管道连接到出气口。

- 最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

- 3.2、检查电量

- 本仪器推荐优先使用交流电。

- 使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约20％，请关机充电后继续使用。

- 3.3、开始测量

- 首先全部打开仪测量管道上的针型阀，然后用面板上的流量阀调节流量，把流量调节到0.5L/M左右，开始测量SF6露点。

- 第一设备测量时间需要5～10分钟，其后每台设备需要3～5分钟。

- 3.4、存储数据

- 设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

- 3.5、测量其他设备

- 一台设备测量后，关闭测量管道上的针型阀和微水仪上的调节阀。将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，按照上面步骤继续测量下一台设备。

- 3.6、测量结束

- 所有设备测量结束后，关闭微水仪电源。

- 四、菜单操作

- 在测量状态，通过确定键可以进入功能菜单，如图1。

- 4.1、保存数据

- 在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单，按“确定”键，进入保存数据页面，保存数据时，可以根据设备进行编号。

- 设备编号最多为六位，可以通过“上”、“下”键增加数值大小，“左”、“右”键调整数据位数。

- 输入编号后，按“确定”键，完成保存数据。按“返回”键可以返回上一页，此时不保存数据。

- 4.2、查看记录

- 在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单，按“确定”键，进入查看记录页面。

- 显示时从最后一个被保存的数据开始。

- 可以按“上”、“下”键翻看数据。

- 4.3、删除记录

- 在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单，按“确定”键，可删除所有数据。

- 4.4、修改时间

- 在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择修改时间，按“确定”键，进入修改时间页面。

- 通过“上”、“下”键可以增加时间数值，“左”、“右”键可以减小时间数值。

- 输入小时、分钟、秒后，按“确定”键可以转到下一个修改域内。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！