- SZ-6002全自动绝缘油介电强度测试仪操作说明

- 用途与特点

- 本仪器适合测试各种绝缘油介电强度。其主要性能特点：

- 1.本仪器设有自动检测功能，如开机自动进入复位状态执行调压器回零。

- 2.采用了微型TPU-A面板式打印机，自动一次性打印输出。

- 3.根据用户需求可改变测试次数、搅拌、静置时间、声控光控提醒一次性连续打印。

- 4.本仪器采用全自动磁振子搅拌，消除油样的不均匀和气泡。

- 技术指标

- 技术规格

- 1. 工作电源：AC 220V ±10%、50Hz ±5%

- 2. 测量范围：AC 0-80kV

- 3. 限定电流：5mA

- 4. 测量准确度：1.5%

- 5.调压速度：2.5kV/S±10%

- 6.预定设置：次数1—9

- 搅拌时间0—1分39秒

- 静置时间0—10分39秒

- 7. 使用条件：环境温度5℃—35℃

- 相对温度≤75%

- 8. 油杯间隙：2.5mm（油杯塞尺直径）

- 9. 体    积：415×315×315mm

- 10.重    量：28kg

- 功能键操作

- 功能键共有6个，属点动键，按一下便可回应工作。如图四

- 图四  功能键

- （1）待测试时按“测值”键，搅拌、静置、升压、打印各功能会按设定的数值顺序执行。

- （2）在升压过程中按“停止“键，就会停止升压，数码上显示的数值就是此高压端输出的高压值，可保持同步不变，按住此键不放可调低高压输出值，按停止键不会改变原运行状态，只要再按“测值”键可继续恢复运行。

- （3）第一次升压油样击穿后，声控提醒连续“嘀”一短声20秒，测第二次后“嘀”二短声，第六次“嘀”，一长声一短声，第七次“嘀”一长声二短声，待平均值显示完后“嘀”不间断响20秒，如果不用声控提醒，按一下声控键就进入光控提醒，光控指示灯亮，闪亮次数同“嘀”响声次数一样，再按声控键无效，保持光控不变，只能再次打开电源时声控有效。

- （4）在记时过程中或执行完N次后，如想再查看数据时，按“显示”“打印”键，此两键属重复使用键，按“显示”键一次显示一次测试值，直到显示平均值，重复显示完毕。执行完N次后，按“打印”键时，重复打印电压值时。

- （5）当按动“复位”键时，显示为ocpu英文字样表示为复位到位后初始等待状态，简称初态或ocpu状态，在测试升压过程中按“复位”键，将不进入初态，同油样击穿时的情况一样，继续运行不改变原运行状态，如连续再按“复位”键此时确认为“复位”转而进入初态。

- 开机等待

- 置电源开关于“on”，本机进入自检状态，打印机回应指示灯亮，显示屏显示ocpu字样。如调压器不在零位，显示OIJJ字样

- 表示复位过程，下降指示灯亮，下降到零位后显示为ocpu初始

- 等待状态。

- 测值

- 点动“测值”键，开始按照预先设定的数值运行；搅拌指示灯亮磁振子快速旋转，显示屏数码显示第一次次数，后三位显示搅拌时间；搅拌完毕，振子停止搅拌指示灯灭，静置指示灯亮开始静置，指示灯灭后，合闸、升压指示灯亮，进入显示同步升压，此时显示屏后三位数码显示为电压（00. 0kV）待油样击穿后，升压电源自动分闸，显示屏停止显示5秒，调压器下降，下降指示灯亮，搅拌指示灯亮第二次测试开始，同时打印、显示屏显示击穿电压，显示次数值闪烁，声控提醒；调压器回零后，下降指示灯灭、显示停止闪烁、声控消失，接着第二次测试；所有测试次数运行完毕后，显示屏显示总次数的平均值，用英文字母表示（A、B、C、D、E、F、G、H、Y）如仅测试一次显示为A24. 3kV，如测试六次显示为F24. 3kV；然后打印所有电压及N次平均值，油样测试完毕，此时可重复显示、打印，按复位键后，所有数据消失。

- 在ocpu状态下关机取出油样，便可更换新油样再次试验，测试完毕在复位状态下关机。测试时指示灯运行过程如图五：

- 搅拌时间内，搅拌指示灯亮

- 静置时间内，静置指示灯亮

- 升压过程中，上升、合闸指示灯亮

- 油样激穿后，调压器回零，下降指示灯亮

- 同时下一次搅拌时间开始，搅拌指示灯亮

- 油样击穿后，可以选择光控，光控指示灯亮

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！