ZGY-50A直流电阻测试仪应用规格特点

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，公司利用自身技术优势研制了变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大并且可根据负载大小自动调整等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示、打印等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

安全措施

- 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

- 2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

- 3、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。

- 4、仪表应避免剧烈振动。

- 5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

- 6、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

- 7、测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

- 8、在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

性能特点

- 1、仪器输出电流大，测量范围宽，体积小，重量轻。

- 2、电流输出根据所测阻值的大小自动调整电流，使之跳到合适的量程内，避免了电流选择不当引起的错误。

- 3、具有保护电路，可靠性强。

- 4、立式机箱结构，便于现场操作。

- 5、放电指示清晰，减少误操作。

技术指标

- 1、1.输出电流：50A采用恒流源输出

2、性能特点及技术指标

- 1.输出电流及量程：最大输出电流： 50A,

| 电流 | 量程（精度） | 电流 | 量程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50A | 50u-500m | 6A | 800m-4 |
| 25A | 50m-500m | 3A | 2-5 |
| 12A | 500m-1 | 1A | 4-10 |

- 2.精度±0.2%+2个字；最高分辨率： 0.1μΩ

- 3.工作温度：0～40℃

- 4.环境湿度：≤90%RH，无结露

- 5.工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ

- 6.体积：510×235×405mm

- 7.重量：12 Kg（不包括测试线）

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！