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SMG2000E数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位，判别感性、容性电路及三相电压的相序，检测变压器的接线组别，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流，因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时，两输入回路绝缘隔离，因此避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示屏采用了高反差液晶显示屏，字高达25mm，屏幕角度可自由转换约70°，以获得好的视觉效果。

1.2基本误差
1. 参比工作条件
（1）环境温度：（23±5）℃
（2）环境湿度：（45～75）% RH
（3）被测信号波形：正弦波、β=0.02
（4）被测信号频率：（50±0.2）Hz
（5）被测载流导线在钳口中的位置：任意
（6）测量相位时被测信号幅值范围：100V～220V、0.5A～1.5A
（7）外参比频率电磁场干扰：应避免
2. 基本误差极限
（1）交流电压（见表1）
表1：交流电压测量误差
	量   限
	分 辨 率
	基本误差极限

	20V
	0.01V
	±（0.3%读数+0.2%量程）

	200V
	0.1V
	

	500V
	1V
	


输入阻抗：各量限均为2MΩ

（2）交流电流（见表2）
表2：交流电流测量误差
	量   限
	分 辨 率
	基本误差极限

	200mA
	0.1mA
	±（0.3%读数+0.2%量程）

	2A
	1mA
	

	10A
	10mA
	



（3）相位
U-U、U-I、I-I（见表3）
表3：工频相位测量误差
	范  围
	分辨率
	基本误差极限

	0～360°
	1°
	±2°


测U1-U2相位时电压输入回路阻抗：40kΩ
1.3工作误差
1. 额定工作条件
（1）环境温度：（0～40）℃
（2）环境湿度：（20～80）% RH
（3）被测信号波形：正弦波、β=0.05
（4）被测信号频率：（50±0.5）Hz
（5）被测载流导线在钳口中的位置：任意
（6）测量相位时被测信号幅值范围
     测U1-U2相位时：30V～500V
     测I1-I2 相位时：10mA～10.00A
     测U1-I2 或 I1-U2 相位时：10V～500V、10mA～10.00A
（7）外参比频率电磁场干扰：应避免
2. 额定工作误差极限
在上述额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。
1.4其它技术特性
1. 显示位数：三位半
2. 采样速率：3次/秒
3. 电源：单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA
4. 外形尺寸
   表壳尺寸：192mm×95mm×55mm
   钳壳尺寸：140mm×42mm×20mm
   钳口尺寸：Φ7mm×9mm
5. 重量
表体：280g
测量钳：2×200g
6. 储存条件
温度：－10℃～50℃

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！
